西华大学2026年医疗专用设备采购项目

需求文件

一、项目概况
为保障学校医院医疗工作正常开展，提升医疗服务能力及水平，满足师生日益增长的医疗需求，计划119.26万元资金用于采购医疗专用设备。

二、投标供应商的资格要求
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6.符合法律、行政法规规定的其他条件。
7.本项目不接受联合体投标。
8.投标人单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

注：由采购人或采购代理机构在资格审查时在《信用中国》网站（www.creditchina.gov.cn）、 《中国政府采购网》网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道对供应商进行信用记录查询，并将查询记录存档。凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，其投标无效。

9.本项目不专门面向中小企业。
10.其他资格要求：无。
三、主要技术要求与标准
医疗专用设备采购清单
	序号
	采购设备名称
	数量
	单位

	1
	冲击波治疗仪
	1
	台

	2
	眼科光学生物测量仪
	1
	台

	3
	角膜地形图
	1
	台

	4
	台式压力蒸汽灭菌器
	1
	台

	5
	口腔数字印模仪
	1
	台

	6
	牙科头戴式放大镜
	1
	台

	7
	牙科气动牙挺
	1
	台

	8
	智能打印封口机
	1
	台

	9
	高速气涡轮手机（儿童手机 带光）
	8
	台

	10
	高速气涡轮手机
	5
	台


主要技术参数：

	序号
	品目
	技术参数与性能指标

	1
	冲击波治疗仪
	1.适用范围：缓解作用部位的疼痛，适用于肩关节周围炎、肱骨外上髁炎(网球肘)、足底筋膜炎的辅助治疗。

2.冲击波传导介质：压电晶体共同振动，一起发出冲击波，经椭球体的收集，使全部能量聚焦于治疗部位。

3.最大焦点尺寸：径向≤3mm，轴向≤10mm。

4.治疗深度：0～44mm可调。

5.具有8种治疗头，可根据不同疾病需要选择。
6.治疗探头须通过生物相容性检测。

7.最大能量密度0.65mJ/mm2。

8.能级：1～23级。

9.冲击频率1～20Hz，步进1Hz。

10.具有单次冲击模式和连续冲击模式。

11.机器自带高分辨率智能彩色触摸屏，12.1英寸，中英俄文菜单。

12.具有人体解剖图，内置50种可编辑处方。

13.声压范围10～60MPa。

14.脉冲宽度：小于1μs。

15压力脉冲上升时间：小于1μs。

16.单次治疗冲击波次数设置范围：100～7000，级差100，允差±10%。

17.操作键：治疗头手柄上设有触发键。

18.显示病人累计治疗总能量和冲击次数。

19.具有耦合剂加热功能。
20.整机噪音：≤65dB(A)。

21配置1把按摩手枪，7个按摩头，包括扳机点、肩部、腰部、臀部、脊柱等按摩头。

22.设备使用年限10年。

	2
	眼科光学生物测量仪
	主要功能：

1.▲基于低相干光干涉成像的光学检测测量技术，对人眼前节和后节同时成像（断层扫描图），获得精确眼轴长度数据。

2.一次采集即可获得眼轴长AXL、中央角膜厚度CCT、角膜屈光度K、前房深度ACD、瞳孔直径PD、白到白距离WTW、角膜散光轴、晶体厚度（LT）等。

3.可获取清晰的前后节OCT图像，并同时成像。

4.▲非接触式，主机和电脑一体化的设计，高清触摸显示屏。

二、主要技术指标

1. 超级发光二极管 ( LED)，采用850nm波长的光，低相干干涉测量法。

2.入眼平均功率：≤730μw

3.虹膜成像：中心波长940nm
4.角膜处1mm孔径的功率≤100μw

5.固视光源520±20nm

6.▲A扫描频率：≥9kHz

7.B扫描率：≥9扫描/帧
8.▲眼轴长(AXL)测量范围: 12.1 mm – 38.0mm

9.眼轴长测量精度：±0.02mm,显示精度： 0.01mm

10.▲中央角膜厚度CCT测量范围0.2mm-1.4mm

11.中央角膜厚度测量精度±0.005mm，显示精度： 0.0001mm

12.角膜屈光度K测量范围：28.1D-84.3D

13.角膜屈光度测量精度：±0.25D；显示精度：0.01D

14.▲前房深度ACD测量范围：0.7mm-5.4mm

15.前房深度测量精度：±0.02mm,显示精度：0.01mm

16.▲瞳孔直径PD测量范围0.5mm-13.5mm

17.瞳孔直径测量精度：±0.09mm，显示精度：0.01mm

18.▲白到白距离WTW测量范围：6-16mm

19.白到白距离测量精度：±0.02mm, 显示精度：0.01mm

20.角膜散光轴测量范围：1 º-180 º

21. 角膜散光轴测量精度：±5 º，显示精度：1 º

22.晶体厚度LT测量范围：1.3mm-7.0mm

23. 晶体厚度LT测量精度：±0.05mm，显示精度：0.01mm

24.具备Alpha:Ix、Iy 和 Kappa:Px、Py测量功能。

25.可视化测量，可呈现角膜，视网膜层的OCT图像。
26.可进行视网膜/脉络膜测量。
27.具有固视功能。

28.左右眼自动识别。

29.10.1英寸触摸屏。

30.交货清单：眼科光学生物测量仪主机1套、电源线1条、热敏打印纸1个、下巴托纸1个



	3
	角膜地形图
	★1.数据采集方式：小圆锥placido环 
2.照明系统:低亮度照明  (绿色低亮度照明病人检查时感觉舒服)
★ 3.两个placido环可选：25环，31环可选 
★ 4.数据点数：6400（25环），  7300（31环）


5.单环数上检测点：≥256点



6.最大角膜范围：直径≧8.8mm（25环），直径≧10.9mm（31环）

7.最小角膜范围：直径≦0.46mm（25环），直径≦0.57mm（31环）


8.操作方式：直接面对病人,主机带观察显示屏便于操作

9.对齐方式：自动/手动对齐


10.捕获时间：≦35毫秒/次


11.平均获像时间：≦3秒


12.屈折力范围：33.75D—61.36D

13.测量精度：±0.02mm

14.地形图类型:标准图（轴向图）,瞬间曲率半径（正切图）,屈光图
,顶点图

（增加和差值图）


15.地形图显示方式：单图、双图、多图，差值图、子午线图、三维立体图，数值图、傅里叶分析


★16.角膜接触镜软件:
用户自定义配镜方案、自定义镜片类型、模拟荧光素图，矢状泪膜指示图、位置调节、旋转和倾斜,用户可修改数据库，打印订货单，将资料自动发送到光学实验室

17.含工作站（显示器：彩色LCD，≥5.7英寸高质量彩色喷墨打印机输出图像）及专用软件一套
18.语言选择，含有中文操作界面

19.交货清单：

序号

配置名称

数量

1

角膜地形图仪主机

1

2

锥体

2

3

模拟眼

2

4

接口电线

1

5

电源线

1

6

软件安装盘

1

7

防尘罩

1

8

操作说明书

1



	4
	台式压力蒸汽灭菌器
	1.显示屏及显示精度：温度精度为0.1℃,压力精度为1Kpa.

2.电源、熔丝及电源线：AC 220V/50Hz，10A，2M 欧插或者三孔插板。

3.功 率：1600VA。

4.灭菌温度及压力：121℃（110kPa）和134℃（210kPa）。

5.真空次数及真空度：三次，真空系统-85kPa。

6.门锁系统：双控门锁机构（机构门锁与气压门锁），更安全可靠。

7.灭菌腔容积及尺寸：23L，φ250X450mm，2mm 厚度 SU304 不锈钢整体拉伸成型，无焊接，耐变形，耐腐蚀。

8.灭菌腔内配置：5 层活动托盘架，配3 个托盘（托盘尺寸:380*180*20mm），1 个装负载撬把。

9.灭菌程序：①裸露器械（134℃+一次预真空+灭菌时间4Min+干燥9Min） 

②包裹器械（134℃+三次预真空+灭菌时间4Min+干燥15Min） 

③棉花球（134℃+三次预真空+灭菌时间18Min+干燥15Min） 

④塑料器械（121℃+三次预真空+灭菌时间20Min+干燥15Min） 

⑤用户自定义（134℃或121℃+预真空次数+灭菌时间可调+干燥时间可调）。

10.灭菌数据保存方式：标配内置热敏微型打印机（选用的热敏纸卷为宽度 57mm，直径为20mm），进行打印输出。

毛重/净重：52Kg/48Kg。

11.辅助程序：①真空测试程序：检测腔体气密性。②B&D/Helix 测试：检测蒸汽穿透能力。③蒸汽发生器清洗：延长蒸汽发生器的使用寿命。

12.水汽分离装置：为了提升真空泵的抽真空极限值，腔内高压排水汽的时候，进行水与蒸汽分离。

13.故障自检测功能：控制系统自动检测运行中各种状态，一旦有错误，系统自动出现报警，并自动解决安全隐患。当您出现故障的时候，可以运行故障检测系统进行诊断，故障出现在哪一个部件。

14.安全装置描述：①自动泄压安全阀：在灭菌器背面右下方，装有弹簧式全启安全阀（0.27MPa）。当您在使用过程中，出现锅内压力不能完全释放时，可拉启它进行完全排汽，消除安全隐患。②门安全联锁装置：在工作运行中，电控锁锁住机构锁，防止非预期打开门造成安全隐患。③“强制退出”功能：当灭菌器在灭菌循环工作过程中，遇到紧急情况或者您有意欲立即中止本次循环工作，使用强制退出功能。④超温自动保护装置：蒸汽发生器和锅壁内设双重超温自动保护。⑤电子电路安全装置：直流控制回路过压过载保护，交流主回路短路保护。

15.干燥烘干功能：三次预真空程序使用15 分钟的脉动工作烘干程序；一次预真空程序使用 9 分钟的脉动工作烘干程序。

16.预热功能：从电源开关开启，锅壁的加热圈就已经开始预热，进一步缩短整个灭菌的总时间

17.温度传感器：实时精确测量，误差小。

18.压力传感器：实时精确测量，误差小。

19.水泵：微型水泵。

随机清单：器械盘 3 个，器械盘撬把1 个，器械盘架1 个，电源线1 根，门密封圈1 只排水管1 根，使用说明书1 本，产品保修卡 1 份，合格证1 张，10A 保险丝 2 只，排水阀密封圈2 只，营业执照、生产许可证、产品注册复印件各一份。



	5
	口腔数字印模仪
	1.工作原理：光源为三色LED（红绿蓝）的主动三角法

2.防雾技术：微气流

3.无线扫描仪，无线数据传输方式：WI-FI 5GHz，802.11ac

4.无线传输距离≥7M

5.扫描精度≤5.4微米

6.产品重量尺寸：重量为≤240g（含电池）

7.标配≥3种尺寸扫描头，至少包括标准、侧向及后牙扫描头

8.扫描景深：-2至16mm

9.具备≥3种供电方式：至少包含手持件充电座供电、电源线及原厂电池充电盒

10.标配≥两节原厂锂电子电池，电量≥3.6伏/3500毫安时

11.扫描仪可垂直放置、也可水平放置在充电座。垂直放置可随时充电。

12.完全开放系统，可直接导出STL、PLY、DCM、CSZX格式数据。

13.具有GPU加速和快速扫描功能，全口扫描时间≤30秒。
14.支持手势运动控制，可切换上颌、下颌、咬合以及缩放、旋转数据。

15.具备口内相机功能。可独立拍摄也可从三维影像中选取。

16.支持扫描时播放音乐，可自定义导入.wmv格式音乐文件。

17.支持齿色匹配功能，内置VITA Classical（19色号）和VITA 3D-MASTER （29色号），并可自动生成具备≥三个梯度色号的齿色报告。

18.具备扫描质量检查功能，通过不同颜色来提示分层提醒和扫描警示。

19.扫描仪精度无需定期校准。

20.扫描功能包含象限快照、咬合调整、绘制颈缘线、倒凹检查、距离计算。 

21.支持≥6个特定扫描功能：至少包括常规扫描、植体扫描、印模扫描、无牙颌扫描、预备体扫描、附加扫描。 

22.具备美颜滤镜功能，一键美白三维模型。

23.可与技工端建立直连关系，扫描数据一键发送，可在线预览查看三维数据

24.可以实现一站式多类型患者数据管理（含CBCT、全景、口内照片、龋探、口扫等）及诊断，支持同品牌影像数据一键智能融合，并可进行数据云端传输及远程会诊。

25.可选配同品牌正畸软件，可快速模拟正畸治疗前后效果对比。可实现扫描数据的数字化正畸测量研究，并生正畸报告。

26. 具备自动识别牙位并标记牙位编号功能，无需手动标记。

27.软件可自动在缺失牙位上模拟牙体数据，并可显示牙冠、冠根及牙龈信息，辅助诊断及医患沟通。

28.含智能图文报告功能，可多维度显示影像、口扫、临床诊断及治疗方案设计信息。

29.支持以修复为导向的种植方案设计，可实现种植导板的输出及加工，并支持与同品牌种植导航系统的一键链接。

30.支持3D数据方案云传输（含CBCT、口扫、牙神经、虚拟牙冠、植体等）,方便医技沟通。

31.支持将3D数据方案（含CBCT、口扫、牙神经、虚拟牙冠、植体等）生成二维码，患者可直接使用手机等移动端设备扫码查看3D方案，方便医患沟通。

31.配置移动式台车工作站

31.1.CPU:Intel酷睿i7第9代及以上；

31.2.内存≥32GB；

31.3.显示分辨率：≥1920*1080

31.4.操作系统：Windows10专业版

31.5.USB接口：USB3.0

31.6.显卡：英伟达GeForce RTX4060,显存≥6G

31.7.硬盘容量：≥1T

	6
	牙科头戴式放大镜
	1.放大倍率：2.5X/3.5X,

2.工作距离：440-540mm/280-380mm,

3.视野：130mm/60mm。

4.LED：5W

5.光源亮度：65000lux

6.光源寿命：20000h

7.光斑直径(工作距离42cm)：1-9mm

工作时间(最大亮度)≥6h

重量≤290g



	7
	牙科气动牙挺
	1精准的气源控制系统:工作时长精准控制于0.1秒内，低于神经传导感受，患者震感低，挺刃进入牙周膜间隙速度均匀、柔和可控。

2.独特防滑脱设计:挺刃、挺杆、挺柄三分离结构，克服了手动牙挺可能引发的滑脱伤害。

3.科学的工作频率:牙科气动牙挺特定频率段，挺刃工作温度变化小，不需要水雾降温，手术视野清晰，减少盲操作。

4.推挽双向动力挺柄设计:使挺刃进入和退出牙周膜间隙迅速，大幅缩短手术时间。

5.独特的挺刃自动盲寻系统:可自动校正挺刃与牙周膜间隙的角度偏差，使挺刃始终保持与牙周膜间隙的平行，挺刃进入牙周膜间隙阻力更小，切断牙周膜时间更短。

	8
	智能打印封口机
	1.封口速度：  10 m/min

2.封口留边：  0～35 mm可调

3.封合线宽度：12 mm

4.工作温度：  60～220℃可调

5.控温精度：  ≤ 1 %

6.打印方式：  针式打印   打印文字排列为：单行或双行

7.工作环境：  20～40℃

8.交流电源：  220V±10% 50Hz

9.功    率：  500 W

10.最大电流：  3.2A

11.保 险 丝：  5A×2

12.彩色触摸屏显示，人性化全中文操作界面，内置时钟和参数可以设置并具有自动储存功能；；

13.灭菌日期、失效日期、批次代码等参数可实现符号和汉字选择打印；

14.失效日期可以根据设置的有效天数自动进行调整，闰月、大小月自动调整；

15.故障自动报警指示，可实现工作过程的自动检测，出现的各种故障可自动报警或提示。

	9
	高速气涡轮手机（儿童手机 带光）
	1.输入气压适应但不限于0.24-0.5Mpa

2.最大空气消耗≤42NL/min

3.车针认可最大长度≥25mm

4.车针磨头直径≤1.6mm

5.最大操作部件直径≤2mm

6.输入水压适应但不限于0.15-0.2Mpa

7.喷雾水流量≥50m1/min

8.冷却气压力适应但不限于1.5-3.5 bar

9.三点喷水、水气独立系统

10.转速(正常气压范围内，包括但不限于)330,000-400,000rpm

11.扭矩≥0.23N

12.基本功率≥25W

13.最大功率≥37W

14.最大气流量≥32L/min

15.机头直径≤11.2mm

16.长度≤14cm

17.工作噪音≤65分贝

18.夹持扭矩≥46N

19.保持扭矩≥40N

20.卫生机头，具备零回吸功能。具有可更换清洗的水路过滤器，清洗更换便捷，水路逆止阀防回吸、防回流效果明显

21.钛合金机身材质，生物相容性强，防氧化

22.具备快速停止功能

23.带光源、按压式4孔

	10
	高速气涡轮手机
	1.转速rpm：≥30000，

2.机头直径≤12.5mm，

3.噪音≤50分贝

4.带光源

5.不锈钢材质

6.接口孔数：4孔

7.取针方式：按压式

8.机芯:封闭式机芯；轴承：陶瓷轴承



四、主要商务要求
	服务期限
	以合同约定为准

	标的提供地点
	西华大学医院

	付款方式
	合同签订后支付合同金额的 20%，验收合格后支付合同金 

额 80%，同时需要开具相应增值税发票。

	验收要求
	1.验收地点及时间：由采购人指定。

2.验收时，双方必须同时在场，中标人所提供的产品不符合合同内容规定的，采购人有权拒绝验收。中标人应及时按本合同内容规定和采购人要求免费进行整改，直至验收合格，方视为中标人按本合同规定完成服务。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

	其他
	服务要求:

1.中标人须开通5×8小时热线电话及7×24小时客服人员电话，接受采购人的电话技术咨询和故障反馈。中标人应在48小时内提供现场服务。 

2.中标人必须提供培训服务：培训内容包括系统使用培训。

3.售后服务：

3.1设备硬件质保期不低于2年，软件系统维护期不低于2年。质保期自仪器验收签字之日起计算。

3.2质保期间如需更换零配件，所需费用由中标人承担，同时应保证所更换的零配件与原货物相同规格和品质；质保期外零配件及耗材的费用不得高于当时市场价收取。

3.3维修响应时间：质保期内，在收到用户的维修服务要求后2小时内做出回应，24小时内到达用户现场进行维修，服务现场2小时内解决技术故障，24小时内提供备品备件服务。

3.4软件升级：维护期内应免费向用户提供在硬件许可条件下的软件升级服务。


五、评审方法及分值

评审方法：综合评分法
	序号
	评分因素
	分值
	备注

	1
	报价30%
	30分
	共同评分因素

	2
	技术指标和配置40%
	40分
	技术评分因素

	3
	服务方案15%
	15分
	技术评分因素

	4
	售后服务保障10%
	10分
	技术评分因素

	5
	履约能力5%
	5分
	技术评分因素


